ACCRÉDITATION SANS FRONTIÈRES · ISO 9001 READY

ლაბორატორიული აღჭურვილობის კალიბრაცია და მოვლა

სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა

ვამტკიცებ [ORGANIZATION NAME]-ს დირექტორი [DIRECTOR NAME] ______________________ თარიღი: __________

| დოკუმენტის კოდი | H-LAB-07-KA |
| --- | --- |
| დასახელება | ლაბორატორიული აღჭურვილობის კალიბრაცია და მოვლა |
| გამოცემა | 1-ლი გამოცემა |
| ეგზ. # | ___ |
| ძალაში შესვლის თარიღი | [EFFECTIVE DATE] |
| შემდეგი გადახედვის თარიღი | [NEXT REVIEW DATE] |
| ორგანიზაცია | [ORGANIZATION NAME], საქართველო |

# სარჩევი

1. მიზანი · 2. მოქმედების სფერო · 3. განმარტებები და შემოკლებები

4. ზოგადი დებულებები · 5. პასუხისმგებლობების განაწილება

6. სამი განსხვავებული აქტივობა · 7. მეტროლოგიური თვალთვალადობა

8. ხელახალი კალიბრაციის ტრიგერები · 9. განსაკუთრებული პირობები

10. პროცესის ეფექტურობის მაჩვენებლები (KPI) · 11. თანმხლები დოკუმენტაცია

12. შეთანხმების ფურცელი · წყაროები

# 1. მიზანი

[ORGANIZATION NAME]-ში ყოველი ლაბორატორიული ინსტრუმენტის კალიბრირების, მოვლისა და აღიარებულ საცნობარო წყაროსთან თვალთვალადობის უზრუნველყოფა, ისე რომ შედეგები იყოს სანდო, რომელი ინსტრუმენტიც არ უნდა აწარმოებდეს მათ, ISO 15189:2022-ის შესაბამისად [1–2].

# 2. მოქმედების სფერო

წინამდებარე პროცედურა ვრცელდება ყოველ ანალიზატორზე, ცენტრიფუგაზე, პიპეტზე და სხვა გაზომვის ან მონიტორინგის აღჭურვილობაზე, გამოყენებულს ლაბორატორიულ ტესტირებაში [ORGANIZATION NAME]-ში — ზოგადი ლაბორატორიული აღჭურვილობა, განსხვავებული ვიზუალიზაციის აღჭურვილობისგან (H-LAB-04) და გაცივებული შენახვისგან (H-PED-04).

# 3. განმარტებები და შემოკლებები

| აქტივობა | რეალური განმარტება |
| --- | --- |
| პრევენციული მოვლა | დაგეგმილი მომსახურება დროის, გამოყენების ციკლების ან მწარმოებლის პროტოკოლის მიხედვით — შესრულებული შესრულების გაუარესებამდე, არა მას შემდეგ [3] |
| კალიბრაცია | ინსტრუმენტის გაზომვის სიზუსტის ფორმალური კორექტირება თვალთვალადი საცნობარო სტანდარტის მიმართ [3] |
| კალიბრაციის ვერიფიკაცია | პერიოდული დადასტურება, რომ კალიბრაცია რჩება მისაღებ ზღვრებში სრულ ხელახალ კალიბრაციებს შორის — ჭეშმარიტად განსხვავებული თავად კალიბრაციისგან, და ხშირად აირევა მასთან [3] |

# 4. ზოგადი დებულებები

ეს არის სამი განსხვავებული აქტივობა, არა ურთიერთშენაცვლებადი ტერმინები — ლაბორატორია, რომელიც ასრულებს პრევენციულ მოვლას, მაგრამ არასდროს ფორმალურად ამოწმებს კალიბრაციას, არ აკმაყოფილებს რეალურ მოთხოვნას, თუნდაც აღჭურვილობა ნორმალურად ფუნქციონირებდეს [3]. ყოველი გაზომვის შედეგი თვალთვალადია საერთაშორისო ერთეულების სისტემასთან (SI) ან სხვა საერთაშორისოდ აღიარებულ საცნობარო წყაროსთან დოკუმენტირებული, უწყვეტი კალიბრაციების ჯაჭვის მეშვეობით [1–2, 4].

# 5. პასუხისმგებლობების განაწილება

| დავალება | დირექტორი | ლაბორატორიის ხელმძღვ. | ტექნოლოგი | სერვისის მომწოდებელი |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ინსტრუქციის დამტკიცება | საბოლოო |  |  |  |
| აღჭურვილობის ინვენტარი და გრაფიკის შენარჩუნება |  | პასუხისმგებელი |  |  |
| ყოველდღიური/რუტინული ფუნქციური შემოწმებები |  |  | პასუხისმგებელი |  |
| კალიბრაციის ვერიფიკაცია, გრაფიკის მიხედვით |  |  | პასუხისმგებელი |  |
| სრული კალიბრაცია/შეკეთება, საჭიროებისამებრ |  | შეთანხმებული |  | პასუხისმგებელი |

# 6. სამი განსხვავებული აქტივობა

[ORGANIZATION NAME] ინარჩუნებს ყველა სამ აქტივობას, როგორც ჭეშმარიტად ცალკეულ, დოკუმენტირებულ პროცესს ყოველი გაზომვის აღჭურვილობის ერთეულისთვის, არა ერთიან ზოგად „მოვლის“ ჩანაწერს [3].

ნაბიჯი 1.  პრევენციული მოვლა მიჰყვება მწარმოებლის გრაფიკს, შესრულებული პროაქტიულად — ჩავარდნამდე, არა მასზე პასუხისმგებლობით

ნაბიჯი 2.  სრული კალიბრაცია ტარდება ნებისმიერი ახალი ტესტის სისტემის კლინიკურ გამოყენებაში შესვლამდე, NIST-ის ან ეკვივალენტური ეროვნული მეტროლოგიის სტანდარტის მიმართ თვალთვალადი კალიბრატორების გამოყენებით, პარტიის ნომრებით, ვადის ამოწურვის თარიღებით, მისაღები კრიტერიუმებითა და ტექნოლოგის ხელმოწერით დოკუმენტირებული [3]

ნაბიჯი 3.  კალიბრაციის ვერიფიკაცია ტარდება მინიმუმ ყოველ 6 თვეში, ნებისმიერი მნიშვნელოვანი მოვლის ან შეკეთების შემდეგ, და როცა QC შესრულება მიუთითებს კალიბრაციის შესაძლო გადახრაზე — მინიმუმ ორი დონის ვერიფიკაციის მასალის გამოყენებით ანგარიშვალდებული დიაპაზონის მიხედვით [3]

# 7. მეტროლოგიური თვალთვალადობა

თვალთვალადობა მოდის კალიბრატორისა და გამოკვლევის სისტემის მწარმოებლისგან, არა შიდა QC მასალისგან — რეალური, ტექნიკური განსხვავება: QC მასალა ადასტურებს, რომ ყოველდღიური შესრულება სტაბილურია, მაგრამ ის თავად არ არის უფრო მაღალი დონის საცნობარო წყაროსთან თვალთვალადობის წყარო [4–5]. სადაც სრული მეტროლოგიური თვალთვალადობა ტექნიკურად მიუღწეველია კონკრეტული ტესტისთვის, [ORGANIZATION NAME] დოკუმენტირებს შესაბამის ალტერნატიულ მტკიცებულებას შედეგის სანდოობის შესახებ, როგორიცაა სერტიფიცირებული საცნობარო მასალები [1–2].

# 8. ხელახალი კალიბრაციის ტრიგერები

•  შემოტანილია ახალი რეაგენტის პარტია — ხელახალი კალიბრაცია საჭიროა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მწარმოებელი აწვდის დოკუმენტირებულ დადასტურებას, რომ პარტია-პარტიის ხელახალი კალიბრაცია საჭირო არ არის ამ კონკრეტული ტესტის სისტემისთვის [3]

•  შესრულებულია მნიშვნელოვანი მოვლა ან შეკეთება

•  QC შესრულება მიუთითებს კალიბრაციის შესაძლო გადახრაზე, ფორმალური 6-თვიანი ვერიფიკაციის ინტერვალის დადგომამდეც კი

წერილობითი, დოკუმენტირებული გადაწყვეტილების გზა არსებობს ყოველი პარტიის ცვლილებისთვის — არა შემთხვევითი, ყოველ ჯერზე განსხვავებული განსჯა, ვისაც არ უნდა ჰქონდეს ცვლა იმ დროს [3].

# 9. განსაკუთრებული პირობები

•  დამხმარე აღჭურვილობა, რომელსაც შეუძლია კრიტიკული წვლილი შეიტანოს შედეგის გაურკვევლობაში (მაგ., პიპეტი, გამოყენებული რაოდენობრივ ანალიზში), იღებს იმავე კალიბრაციის ვერიფიკაციის დისციპლინას, როგორც ძირითადი ანალიზატორი, არა დაბალ სტანდარტს, რადგან ის მეორეხარისხოვნად ჩანს [5]

•  ციფრული აღჭურვილობის ჩანაწერები — ქაღალდის ჟურნალების ნაცვლად — მნიშვნელოვნად ამარტივებს აუდიტისთვის მზადყოფნას და გამოიყენება, სადაც შესაძლებელია [6]

# 10. პროცესის ეფექტურობის მაჩვენებლები (KPI)

•  კალიბრაციის ვერიფიკაციის შესრულების მაჩვენებელი 6-თვიან მინიმალურ გრაფიკთან შედარებით

•  ხელახალი კალიბრაცია გააქტიურებული და დასრულებული ყოველი ახალი რეაგენტის პარტიისთვის დოკუმენტირებული გამონაკლისის გარეშე

•  აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოსვლა, მიკუთვნებული გამოტოვებულ პრევენციულ მოვლას

# 11. თანმხლები დოკუმენტაცია

| აღნიშვნა | დასახელება |
| --- | --- |
| H-LAB-02 | ლაბორატორიის შიდა QC |
| H-LAB-04 | ვიზუალიზაციის QA |

# 12. შეთანხმების ფურცელი

| როლი | თარიღი | ხელმოწერა |
| --- | --- | --- |
| შემუშავებულია: [ლაბორატორიის ხელმძღვანელის სახელი] | ___________ | ___________ |
| შეთანხმებულია: [ხარისხის მენეჯერის სახელი] | ___________ | ___________ |

წყაროები

[1] SimplerQMS. ISO 15189: Definition, Requirements, Implementation, and Accreditation — აღჭურვილობისა და კალიბრაციის მოთხოვნები. 2026.

[2] ISO 15189:2022, Clause 6.5.3 — გაზომვის შედეგების მეტროლოგიური თვალთვალადობა.

[3] Oxmaint. Laboratory Equipment Maintenance Guide: Calibration, Compliance & Accuracy — PM/კალიბრაცია/ვერიფიკაციის განსხვავება, CLIA ტრიგერები. 2026.

[4] PMC. Practical considerations on redesigning internal quality control process to verify traceability — IQC vs კალიბრატორის თვალთვალადობის განსხვავება. 2024.

[5] PubMed. Documenting metrological traceability as intended by ISO 15189 — დამხმარე აღჭურვილობის ვერიფიკაცია.

[6] LabThunder. Two standards, one goal: quality and competence in the lab under ISO 17025 and ISO 15189 — აუდიტისთვის მზა ციფრული ჩანაწერები.

შენიშვნა: წინამდებარე დოკუმენტის ქართული ტექსტი საჭიროებს კლინიკის ეპიდემიოლოგის ან ხარისხის მენეჯერის მიერ ტერმინოლოგიური განხილვას ოფიციალურ გამოყენებამდე.